福建福海创石油化工有限公司

PTA打包流程优化项目

-电子秤和数据采集系统

技 术 协 议

买  方：福建福海创石油化工有限公司

编  制：

会  签：

审  核：

卖  方：

签  字（盖章）：

2022年10月

目  录

一、总则	3

三、电子秤和数据采集系统要求	4

四、供货范围及要求	7

五、检验、检定、测试及验收	8

六、质量保证承诺书	8

七、技术服务承诺	9

八、技术资料	10

九、质保期要求	10

十、联系方式	11

# 一、总则

福建福海创石油化工有限公司(以下简称买方)、

公司(以下简称卖方)就买方PTA打包流程优化项目相关设备的制造、供应范围、检验（定）及服务等相关事宜经认真协商达成如下技术协议。本方案为合同附件，由双方代表签字确认，随商务合同的签订而生效，与合同具有同等的法律效力。

1、如卖方没有对本技术协议提出书面异议，买方则可认为卖方提供的产品完全满足本技术协议的要求。

2、在合同执行过程中，如卖方有除本技术附件以外的要求，应以书面形式提出，经买方书面确认后方可执行，作为本技术附件的补充内容。

3、本技术协议所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。文件优先顺序：a.招标文件和技术协议.b.国家及行业标准 c.地方标准.d.其他标准.

4、卖方对该PTA打包流程优化项目相关设备的质量及技术服务负有全责。

5、在合同签订后，买方、业主及设计方有权因规范、标准、规程及外部条件发生变化而提出一些补充和修改要求，具体项目和内容由买卖双方协商确定。

二、技术规范及标准

卖方除应参照下列标准和规范外，还应提供在本工程中所采用的标准和规范的清单，并应保证其版本为最新版本（包括修正版）。

1、《电子秤重仪表》     GB/T7724-2008

2、《称重传感器》    GB/T7551-2008

3、《数字指示秤》    JJG 539-2016

4、《数字指示秤软件可信度测评方法》  JJF 1365-2012

5、《中华人民共和国数据安全法》

6、《中华人民共和国网络安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，卖方有义务主动向业主提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。如果所用准则及标准与其它文件发生冲突，应按以下顺序考虑：

·采购合同

·技术规格书及其附件

·所列规范、标准及准则

# 三、电子秤和数据采集系统要求

1.核重电子秤

1.1、新购并安装固定式复核电子秤，数量：14台，最大量程范围1.5～2.0吨，外形尺寸规格1.2mx1.2m或1.25mx1.25m，秤板厚度≥6mm;

1.2、粉尘防爆型，需提供防爆证书/合格证；工作环境：class Ⅱ division 2；温度-10～45℃；相对湿度≤90%；料包温度约80～90℃；

1.3、单一厂家，国内/国际品牌，核重电子秤的所有组成部份为同一厂家制造品牌，不能组合而成，即，变送器、秤台、传感器、接线盒为单一厂家（建议品牌：托利多、富林泰克、赛多利斯、茵泰科等）；

1.4、传感器，材质：马氏体不锈钢，精度等级：1/6000，Y值：≥20000，数字式（方便于与链板秤改造后的接口、软件等同步使用），秤台最高工作耐温：≥100℃，需提供传感器精度等级证明；

1.5、称重仪表：

a)、具备Ex tD[iaD] A21 IP65防爆认证，隔爆形式；

b)、通讯：至少一路RS485数字接口,支持ModBus-RTU通讯，方便与链板秤改造后的接口、软件等同步使用；为方便后续功能扩展（如全厂称重联网等）仪表需预留（Profibus DP、Ethernet/IP等工业总线）通讯扩展接口，方便后期按需采购选件；

1.6、称重显示器：显示的字体为红色或绿色点阵，字体高度≥60㎜（或通过采集终端显示不小于50mm字高的重量信息）；

1.7、安装：平稳、固定，秤体四角支撑角误差≤0.2kg；

1.8、首次检定需经有资质的第三方提供合格有效的检定证书。

2. 数据采集

2.1、采集对象：①现场电子秤6602-6#、6602-7#，该2台电子秤通信卡要与另外新购的14台电子秤通信卡相匹配，（乙方需现场确认）；②新购的14台电子秤；③拟新安装的2台复核链板机，预留与链板机匹配的通信接口（ModBus-RTU通讯协议）。以上需配备16台粉尘防爆扫描枪（或防爆扫描仪、工业PDA）；

2.2、工业用机（电脑）1台，打印机1台（与公司的合格证相匹配LQ-1600KIVH），安装位置：打包休息室；

2.3、 对称重数据进行实时采集，预留有备用的50个端口（拟备用于其它打包机增加复核链板机或电子秤）；

2.4、采集内容包含但不限于：原始净重、货物批号和对应的实际净重、皮重、称重日期、时间、核重人员代号、储位等，相关数据传至系统的数据服务器（工业电脑）进行保存，并可按批号或单台复核电子秤进行管理和查询等相关工作；

2.5、因存在后续操作中的破包现象，因此，当同一货物批号称重时间间隔大于0.5hr时，需在原先称重数据的备注栏再次记录：实际净重、皮重、称重日期、时间、核重人员代号等相关信息，且记录的次数不限于1次；

2.6、需提供合格证预先打印软件及打印机（打印内容：货物批号，本系统可考虑设置、打印与货物批号对应的条形码或二维码）的技术支持，打印流水号为可选，如：打印210306B10001～210306B11000、210306B10001～210306B10500或210306B10601～210306B11000，打印过程中需可暂停/取消打印或重新设置打印。合格证的内容/格式/尺寸等，参考如下：

2.7、某台复核电子秤停用、维修或线路故障时，不能影响其他秤的使用和称重数据采集输送；

2.8、记录站在线状态报警，一但掉线则不允许称重并发出报警。

2.9、核重人员现场控制数据的记录，并通过信号灯告知核重人员称重完成；具备重量复核功能，扫描完成后要能够判断重量是否在设定的范围内，合格才允许保存，若重量不合格要能通过声光报警灯发出提示；

2.10、每批最大数量为1000包，可能会有200包和500包等现象；

2.11、各种报表的汇总与打印，如按批号、单台链板秤或核重人员分类明细、汇总表、时间段生产明细汇总表等；

2.12、数据的保存期限≥3年（68个采集端口），以1000包/批计，存储容量需≥8000批/年，以利于后续的进一步改造；

2.13、实现数据库与MES系统对接功能，称重数据的新增，修改，删除均能实时上传到中间数据库，报表（固定格式）手动上传至中间数据库，MES系统定时访问并读取中间数据库的内容（承包方负责防火墙、网线等设施，提供数据库字段等资料，我司IT人员可配合并实现数据传输，MES端开发由我司负责）；

2.14、提供用户的维护与权限管理。

3、施工：本项目属于包工包料项目，施工质量及材料质量保固一年。

4、项目交工资料：

4.1需提供包含PLC软体完整程序以及相关软件登陆密码、修改权限等；

4.2、需提供相关设备产品合格证、防爆合格证以及电子档资料等（包含相关合格证明及使用说明书）；

4.3、交工资料应包含IO LIST 之类的资料；

4.4、需提供配套所有设备备件清单（含型号、规格、材质等）及电子档图纸；

4.5、需提供一整批设备相关易损配件（供业主审核后确定）；

4.6、交货承诺：按合同规定的项目、时间、地点交货，设备材料交货期≤60天。材料到货后设备安装、测试、检定、验收合格≤60天。

# 四、供货范围及要求

1、供货设备：电子秤14台（电子秤配套部件：粉尘防爆称重仪表、秤台、传感器、接线盒、粉尘防爆大显示屏14台）、数据采集系统1套，包含：18套称重数据采集终端、18台粉尘防爆扫描枪或防爆扫描仪（2台备用）、工业用机（电脑）1台、打印机1台，电缆（含通讯电缆），接线箱、信号转换设备等；

2、每台设备的铭牌上需设置二维码，通过手机扫码后，能显示制造厂家、设备参数等信息内容；

3、主要功能要求：保证称重的稳定性和准确性、称重数据采集并传入MES系统。

# 五、检验、检定、测试及验收

1卖方出厂前的产品都应进行严格的检验、测试。出具相关产品检验合格证，以此作为设备到货验收凭据。

1.1卖方需提供粉尘防爆变送器及粉尘防爆大显示器的防爆证书。

1.2卖方需提供14台核重电子秤需经有资质的第三方提供合格有效的检定证书。

1.3 业主及买方有权根据工程的需要，随时对所购产品的全过程进行检验。

2 验收

2.1 工厂验收

卖方在发货前通知买方，由买方决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

2.2 到货验收

货物到达买方指定库房（或现场）后，由卖方派人员参加拆箱验收。并由买方指定代表与卖方签字确认。安装完成后，由买卖双方共同进行试运行和验收，以现场安装后运转平稳正常，且满足买方所提技术要求合格为主要的质量验收条件，并依据标书条款进行验收。验收合格后由买方、卖方签字确认。

# 六、质量保证承诺书

卖方奉行“用户至上，信誉第一”的市场原则，为满足用户需求，适应社会主义商品市场经济发展的需要，以质量求用户，以质量求信誉，以质量求生存，以质量求发展。

卖方向用户单位对产品质量郑重承诺：

1、产品质量承诺

1.1、严格按合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品；

1.2、对所提供的产品执行“ISO-9001”国际质量认证标准；

1.3、按合同规定的用户单位提供有关技术标准、产品说明书，并为用户的安装、调试、使用提供方便；

1.4、保证产品零部件百分之百的合格品。如用户发现产品质量达不到合同规定的标准，卖方无条件返修或更换。如在安装和试运行过程中出现质量问题，先处理问题，再分清责任。如买方使用不当出现质量问题，卖方提供成本配件，免费维修。如卖方出现质量问题负责免费更换维修。一切以满足用户使用要求为准则。

1.5、产品在质保期内出现问题由卖方负责免费维修或更换，质保期为货到现场后12个月或者是正常投用6个月，以先到为准。

2、交货承诺：

按合同规定的项目、时间、地点交货，设备材料交货期≤60天。材料到货后设备安装、测试、检定、验收合格≤60天。

# 七、技术服务承诺

卖方向用户单位技术服务郑重承诺：

1、技术服务

1.1、严格执行买卖双方签订的技术协议。

1.2、及时向买方提供合同规定的有关技术资料。

1.3、卖方对产品的安装、调试、使用、维护技术进行必要的业务辅导。

1.4、卖方按买方要求的时间到现场进行技术服务、指导或协助安装、调试、试运行。

1.5、加强“售前、售中、售后”服务的有序管理，做到“及时服务，超前服务，全过程服务”。

2、维修承诺

卖方产品自销售之日起，在质保期内对产品实行免费维修。质保期内因卖方原因发生故障，质保期顺延。根据用户与卖方地面交通的远近距离不同的实际情况，卖方在接到用户反映的质量问题信息后及时答复分别为：

2.1、距离1000公里以内的，在24小时之内到达现场。每增加500公里，增加6小时。

2.2、维修人员执行“服务跟踪卡”制度，用户对售后服务的评定意见满意后，方可回公司。

2.3随时满足用户对设备、备件的购货要求。

# 八、技术资料

1、收到中标通知书后10天内，卖方向买方提交下列资料。

1.1、设备的详细工期，技术协议，产品结构图、外型图等相关资料。

1.2、提交设备详细安装尺寸图，提供相关产品合格证、产品使用说明书，包括预留位置及尺寸。

2、设备交付时提交随机资料。

2.1、设备的结构图、外型图。

2.2、设备说明书、维护手册、装箱单、检验报告、防爆证书、合格证等.

3.双方因本合同所知悉的商业和技术秘密承担保密义务。未经对方同意，不得以任何形式泄漏给第三方使用。

# 九、质保期要求

本项目属于包工包料项目，施工质量及材料质量保固一年。

# 十、联系方式

买  方：福建福海创石油化工有限公司

联系人：

地  址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路86号

邮  编：363216

电  话：18206067258

传　真：

E-mail: yqxu@fhcpec.com.cn

卖  方：

联系人：

地  址：

邮  编：

电  话：

传　真：

E-mail: